## Sheet1
规格
| GOS-6051/6050 |  | GOS-6031/6030
CRT
型式 | 6 英吋内附刻度线之方形显示器 ; 标线位置 0%, 10%, 90% 及 100%.8 x 10 格 (1 格 = 1 公分)
加速器电压 | 约 10kV |  | 约 2kV
亮度及聚焦 | 前板控制
刻度线照明灯 | 具调整旋钮 (GOS-6031/6051)
轨迹调整 | 具调整旋钮
Z 轴输入 | 感度 : 5V 以上;极性 : 正电压控制亮度越暗;频率范围 : DC 至 2MHz;最大输入电压 : 30V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下
输入阻抗 | 约 33kΩ |  | 约 47kΩ
垂直系统
感度及准确度 | 1mV ~ 2mV/DIV + 5%, 5mV ~ 20V/DIV + 3%, 共 14 檔
可变微调垂直感度 | 连续可变, 至面板指示值的 1/2.5 或以下
频宽 (-3dB) 及上升时间 |  |  | 频宽 (-3dB) | 上升时间
| GOS-6051/6050 | 5mV ~ 20V/DIV | DC ~ 50MHz | 约 7nS
|  | 1mV ~ 2mV/DIV | DC ~ 7MHz | 约 50nS
| GOS-6031/6030 | 5mV ~ 20V/DIV | DC ~ 30MHz | 约 11.67nS
|  | 1mV ~ 2mV/DIV | DC ~ 7MHz | 约 50nS
最大输入电压 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下
输入耦合 | AC, DC, GND
输入阻抗 | 1MΩ+ 2% // 约 25pF
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL (CHOP, ALT), ADD, CH2 INV
CHOP 频率 | 约 250kHz
动态范围 | 在 40MHz时 8 格, 在50MHz时 6 格 |  | 在 20MHz时 8 格, 在30MHz时 6 格
水平系统
扫描时间 | 0.2μS/DIV ~ 0.5S/DIV, 共 20 檔, 连续可变微调至面板指示值的 1/2.5 或以下
准确度 | + 3%, + 5% at x5, x10 MAG. + 8% at x20 MAG
扫描放大 | x5, x10, x20 MAG
最大扫描时间(在放大功能下) | 20nS/DIV (10nS/DIV 未校准) |  | 100nS/DIV (10nS/DIV ~ 40nS/DIV 未校准)
ALT-MAG | 提供
触发
触发模式 | AUTO, NORM, TV
触发来源 | VERT 模式, CH1, CH2, LINE, EXT
触发耦合 | AC, HFR, LFR, TV-V(-), TV-H(-)
触发斜率 | "+" 或 "-" 极性
触发感度 | GOS-6051/6050 | 20Hz ~ 5MHz | 5MHz ~ 40MHz | 40MHz ~ 50MHz
| GOS-6031/6030 | 20Hz ~ 2MHz | 2MHz ~ 20MHz | 20MHz ~ 30MHz
| CH1, CH2 | 0.5 DIV | 1.5 DIV | 2.0 DIV
| VERT 模式 | 2.0 DIV | 3.0 DIV | 3.5 DIV
| EXT | 200mV | 800mV | 1V
TV 同步脉冲大于 1 格 (CH1, CH2, VERT 模式) 或 200mV(EXT)
外部输入触发 | 输入阻抗：约 1MΩ // 25pF (交流耦合);最大输入电压：400V (直流加交流峰值) 在 1kHz
延迟时间 | 可变的
X-Y 操作
输入 | X 轴：CH1；Y 轴：CH2
感度 | 1mV/DIV ~ 20V/DIV
频宽 | X 轴：DC ~ 500kHz (-3dB)
相位差 | 3o 或以下, 从 DC 到 50kHz
信号输出
CH1 信号输出 | 电压：约 20mV/DIV (加 50Ω 负载)；频宽：50Hz 到 5MHz 以上
测棒校正输出 | 电压：0.5V + 3%；频率：约 1kHz, 方波
显示屏直读
面板设定值显示 | CH1/CH2 感度, 扫描时间, 触发状态
面板设定值储存及呼叫(GOS-6031/6051) | 10 组
游标量测 (GOS-6031/6051) | 光标量测功能：ΔV, ΔT, 1/ΔT;光标分辨率：1/25 格；有效游标范围：垂直: + 3 格, 水平: + 4 格
频率计数器 (GOS-6031/6051) | 显示位数：最大 6 位数 (十进制);GOS-6051 频率范围：50Hz ~ 50MHz;GOS-6031 频率范围：50Hz ~ 30MHz;准确度：50Hz~1kHz: + 0.05% ; 1kHz~30MHz/50MHz: + 0.01% ;测量感度：大于 2 格 (量测源选择来自 CH1 或 CH2 之同步信号)
使用电源
交流 100V/120V/ 230V + 10%, 50/60Hz
附件
电源线 x 1,操作手册 x 1,测棒 (10:1/1:1) x 2
尺寸及重量
275(宽) x 130(高) x 370(长) mm;约 7.2 公斤